ICS 13.340.30

C 73

中华人民共和国国家标准

GB 2890—202X

代替 GB 20-2009

呼吸防护 自吸过滤式防毒面具

Respiratory protection   Non-powered air-purifying gas and vapor respirators

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2019年12月）

202X - XX - XX发布

202X - XX - XX实施

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语	1

4　分类及标记	2

5　技术要求	3

6　标识	7

附录A（资料性附录）　测试头模主要尺寸	9

附录B（资料性附录）　测试要求汇总	10

附录C（资料性附录）　预处理方法	11

附录D（资料性附录）　面罩测试方法	12

附录E（资料性附录）　过滤件测试方法	21

参考文献	31

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB 2890-2009《呼吸防护 自吸过滤式防毒面具》。

本标准与GB 2890-2009相比主要变化如下：

——增加面罩的呼气阻力的要求和测试方法；

——增加全面罩整体气密性要求及测试方法

——增加面罩实用性能要求及测试方法

——增加AX型过滤件防护时间的技术要求；

——增加SX型过滤件防护时间的技术要求及测试方法；

——增加呼气阀保护装置测试方法

——增加附录C预处理方法

——增加附录D面罩测试方法

——增加附录E过滤件测试方法

——修改标准的英文名称

——修改过滤件的分类及级别（4.3）

——修改面罩呼气阀盖为呼气阀保护装置（5.1.4.1）；

——修改面罩呼气阀气密性（5.1.4.2）的要求；

——修改面罩的吸气阻力（5.1.8）的要求和测试方法（附录D.6）；

——修改过滤件通气阻力(5.2.3)的要求；

——修改综合过滤件的滤烟性能(5.2.6)的技术要求和测试方法（附录E.4）；

——修改综合过滤件标色(5.2.6c)要求；

——修改A型过滤件的测试介质和技术要求（表5）；

——修改标识（7）

——修改面罩泄漏率测试方法中测试程序，并修改计算公式（附录D.3）；

——删除面罩呼气阀阻力的要求及测试方法；

——删除过滤件排尘量的要求及测试方法；

——删除过滤件强度的要求及测试方法

——删除特殊型过滤件及其相关内容；

——删除面罩测试方法和过滤件测试方法

——删除检验规则

——删除附录A。

本标准附录A-E为资料性附录。

本标准由中华人民共和国应急管理部提出并归口。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB 2890-1982、GB 2890-1995、GB 2890-2009；

- GB 2891-1982、GB/T 2891-1995；

- GB 2892-1982、GB/T 2892-1995

呼吸防护 自吸过滤式防毒面具

- 范围

本标准规定了自吸过滤式防毒面具的分类及标记、技术要求、检验规则及标识。

本标准适用于基于自吸过滤原理的防毒面具。

本标准不适用于缺氧环境、水下作业、逃生和消防热区用呼吸防护用品。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2428-1998 成年人头面部尺寸

GB 2626 呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器

GB/T 5703-1999 用于技术设计的人体测量基础项目

GB/T 10586-2006 湿热试验箱技术条件

GB/T 10589-2008 低温试验箱技术条件

GB/T 11158-2008 高温试验箱技术条件

GB/T 12903-2008 个体防护装备术语

GB 14866-2006 个人用眼护具技术要求

GB/T 23465-2009 呼吸防护用品 实用性能评价

- 术语

下列术语和定义适用于本标准。

自吸过滤式防毒面具 non-powered air-purifying gas and vapor respirator

靠佩戴者呼吸克服部件阻力，防御有毒、有害气体或蒸气、颗粒物（如毒烟、毒雾）等危害其呼吸系统或眼面部的净气式防护用品。

全面罩 full mask

与面部密合,能遮盖住眼、面、鼻、口和下颌等的面罩。

半面罩 half mask

与面部密合,能遮盖口和鼻，或覆盖口、鼻和下颌的面罩。

防护时间 protective time

在规定条件下,测试介质从开始通入过滤件至测试介质透过浓度达到限定值时的时间。

过滤件 filter

滤毒盒 cartridge

滤毒罐 canister

自吸过滤式防毒面具使用的，可滤除吸入空气中有毒、有害物质的过滤组件。

吸气阀 inhalation valve

只允许吸入气体通过其进入面罩，防止呼出气体通过它排出面罩的单向阀门。

呼气阀 exhalation valve

只允许呼出气体通过其排出面罩，防止吸入气体通过它进入面罩的单向阀门。

面罩泄漏率 inward leakage of mask

在规定的条件下，受试者吸气时泄漏入面罩内的模拟剂浓度与吸入空气中模拟剂浓度的比值。

死腔 dead space

从前一次呼气中被重新吸入的气体的体积。

- 用二氧化碳在吸入气体中的体积百分数表示。

导气管  breathing hose

用于连接面罩与过滤件的气密性软管。

- 分类及标记

  - 自吸过滤式防毒面具面具

自吸过滤式防毒面具按照面罩与过滤件的连接方式可分为导管式防毒面具和直接式防毒面具。

  - 面罩

面罩按结构分为全面罩和半面罩。

  - 过滤件

    - 过滤件类型

4.3.1.1普通过滤件

普通过滤件包括：

- A型：用于防护沸点大于65℃的有机气体或蒸气；

- B型：用于防护无机气体或蒸气；

- E型: 用于防护二氧化硫和其他酸性气体或蒸气；

- K型：用于防护氨及氨的有机衍生物；

- CO型：用于防护一氧化碳气体；

- Hg型：用于防护汞蒸气；

- AX型：用于防护沸点不大于65℃的有机气体或蒸气；

- SX型：用于防护某些特殊化合物

4.3.1.2 多功能过滤件

用于防护4.3.1.1中两种或两种以上类型的过滤件。

4.3.1.3 综合过滤件

具有滤烟功能的普通过滤件或多功能过滤件。

    - 过滤件级别

4.3.2.1 过滤件防护时间

过滤件按照防护时间的不同分为：

- 1级：一般能力的防护时间；

- 2级：中等能力的防护时间；

- 3级：高等能力的防护时间。

4.3.2.2 综合过滤件的滤烟性能

综合过滤件的滤烟性能按照滤烟效率不同分为：

- P1：一般能力过滤效率；

- P2：中等能力过滤效率；

- P3：高等能力过滤效率。

    - 标记

过滤件的标记由过滤件类型、过滤件级别、滤烟性能级别组成。字母P、D、Z分别代表普通过滤件、多功能过滤件、综合过滤件。

- 1级A型普通过滤件标记为：P-A-1。

- 2级具有防护A、B两种类型气体的多功能过滤件标记为：D-A/B-2。

- 1级E型具有滤烟性能P2级的综合过滤件标记为：Z-E-P2-1。

- 用于防护某些特殊化合物标记为：SX-(防护气体名称)

- 技术要求

  - 面罩

    - 一般要求

  - 面罩边缘应平滑，无明显棱角和毛刺，无影响气密性的缺陷。

  - 面罩应与面部紧密贴合，无明显压痛感，面罩的固定系统应能根据佩戴者的需要调节。

  - 面罩上可更换部件应易于更换。

  - 面罩观察眼窗应视物真实，有防止镜片结雾的措施。

  - 面罩材料应无毒、无刺激性、对健康无害，能够经受制造商推荐的清洗或消毒处理。

  - 面罩上的金属材料表面应进行防腐蚀处理。

    - 高低温适应性

按附录C.1方法测试，面罩应无明显变形，螺纹连接部分应能与过滤件（导气管）很好的连接。

    - 可燃性

按照GB2626-2006中6.15的方法测试。暴露于火焰的所有裸露部件，在从火焰移开后，不应燃烧；如果燃烧，续燃时间不应超过5s。

    - 呼气阀

5.1.4.1呼气阀保护装置

呼气阀应有保护其不受损害的呼气阀保护装置或措施，呼气阀应具有良好的动作性。

按GB2626-2006中6.8的方法测试, 呼气阀保护装置在承受50 N，持续10 s的轴向拉力时，不应出现滑脱、断裂和变形。

5.1.4.2 呼气阀气密性

只检测半面罩，按附录D.2的方法测试，当呼气阀减压至-1180 Pa时，呼气阀恢复至常压的时间不应小于20 s。

    - 泄漏率

按附录D.3的方法测试。

- 全面罩的泄漏率不应大于0.05  %；

- 半面罩的泄漏率不应大于2 %。

    - 死腔

按附录D.4的方法测试，测试结果不应大于1 %。

    - 视野

按附录D.5的方法测试，测试结果应符合表1要求。

- 面罩视野

| 项 目 |  | 全面罩 |  | 半面罩 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大眼窗 | 双眼窗 |  |
| 视野 | 总视野/（%） | ≥70 | ≥65 | —— |
|  | 双目视野/（%） | ≥55 | ≥24 | ≥65 |
|  | 下方视野/（º） | ≥35 | ≥35 | ≥35 |

    - 呼吸阻力

按附录D.6的方法测试，测试结果应符合表2要求。

- 面罩呼吸阻力

| 测试项目 | 吸气阻力/ Pa |  |  | 呼气阻力/Pa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30 L/min | 95 L/min | 160 L/min连续气流或50 L/min正弦气流(25次/min,潮气量2.0L) | 160 L/min连续气流或50 L/min正弦气流(25次/min,潮气量2.0L) |
| 全面罩 | ≤40 | ≤150 | ≤250 | ≤300 |
| 半面罩 | ≤20 | ≤130 | ≤200 |  |

    - 观察眼窗

- 按GB 14866-2006中6.1.3的方法测试，镜片的透光率（透光比）不应小于89 %；

- 按GB 14866-2006中6.2.1的方法测试，镜片不能破碎。

    - 面罩与过滤件的结合强度

按附录D.7的方法测试，测试结果应符合：

- 全面罩与过滤件接头的结合力不应小于250 N，不能有明显的破坏；

- 半面罩与过滤件接头的结合力不应小于50 N，不能有明显的破坏；

- 带导气管的全面罩，导气管与全面罩的结合力不应小于50 N。

    - 头带

按附录D.8的方法测试，测试结果应符合：

- 全面罩头带应能够经受150  N的拉力持续时间10 s，不发生破断；

- 半面罩头带应能够经受50 N的拉力持续时间10 s，不发生破断。

    - 全面罩整体气密性

按照GB2626-2006中6.14的方法测试,在规定检测条件下， 60 s内每个全面罩内的压力变化不应大于100 Pa

    - 导气管

- 气管应具有良好的伸缩性，弯曲成各种形状时应能保证气流通畅。

- 按附录D.9的方法测试，导气管内压力值应在15 s内不变化。

- 导气管长度应为（50～100）cm。

    - 实用性能

按附录D.10的方法测试，在模拟使用的条件下，对其他检测方法难以评价的性能，如5.1.1中规定的性能，由受试者提供主观评价。

若呼吸器不能通过检测，实验室应详细描述检测方法，便于其他实验室能够重复该检测过程。

  - 过滤件

    - 外观

过滤件外观应平滑，无毛刺，无影响致密性的缺陷。

    - 质量

- 直接连接半面罩的过滤件总质量不应大于300 g；

- 直接连接全面罩的过滤件总质量不应大于500 g。

    - 通气阻力

按附录E.2的方法测试，测试结果应符合表3的要求。

- 过滤件的通气阻力

单位：帕斯卡

| 过滤件级别 |  | 3级 |  | 2级 |  | 1级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试条件 |  | 30 L/min | 95 L/min | 30 L/min | 95 L/min | 30 L/min | 95 L/min |
| 普通/多功能 |  | ≤200 | ≤770 | ≤120 | ≤560 | ≤80 | ≤400 |
| 综合过滤件 | P1 | ≤220 | ≤850 | ≤200 | ≤770 | ≤160 | ≤610 |
|  | P2 | ≤2230 | ≤2880 | ≤2210 | ≤2800 | ≤2170 | ≤2640 |
|  | P3 | ≤2280 | ≤21060 | ≤2260 | ≤2980 | ≤2220 | ≤2820 |

    - 致密性

- 过滤件（盒型）应密封包装；

- 过滤件（罐型）按附录E.3的方法测试，1 min内不应有气泡逸出。

    - 综合过滤件的滤烟性能

按附录E.4的方法测试，测试结果应符合表4的要求。

- 综合过滤件的滤烟性能

| 级 别 | P3 | P2 | P1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 效率/（%） | ≥99.97 | ≥95.0 | ≥90.0 |

    - 标色及防护时间

- 普通过滤件的标色应符合表5、表6、表7的规定；

- 多功能过滤件应标识每种防护气体在表5中规定的相应标色，两色条间无间隔；

- 整体式综合过滤件的标色要在表5、表6、表7规定的标色基础上加粉色色条，两色条间无间隔。分体式综合过滤件的标色要在表5、表6、表7规定的标色基础上加粉色色条。

- 按附录E.5的方法测试，各种类型的过滤件的防护时间应符合表5、表6、表7的规定；

- 过滤件的标色及防护时间

| 过滤件类型 | 标色 | 防护对象举例 | 测试介质 | 3级 |  | 2级 |  | 1级 |  | 穿透浓度 mL/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 测试介质浓度 mg/L | 防护时间 min ≥ | 测试介质浓度 mg/L | 防护时间 min ≥ | 测试介质浓度 mg/L | 防护时间 min ≥ |  |
| A | 褐 | 苯、苯胺类、四氯化碳、硝基苯、氯化苦、环己烷 | 环己烷 | 28.0 | 65 | 17.5 | 35 | 3.5 | 70 | 10 |
| B | 灰 | 氯化氰、氢氰酸、氯气、硫化氢 | 氢氰酸 （氯化氰） | 5.6 （3） | 63 （50） | 3.4 （1.1） | 27 （23） | 1.1 （0.6） | 25 （22） | 10a |
| E | 黄 | 二氧化硫 | 二氧化硫 | 13.3 | 30 | 8.0 | 23 | 2.7 | 25 | 5 |
| K | 绿 | 氨 | 氨 | 3.6 | 55 | 2.1 | 25 | 0.76 | 25 | 25 |
| CO | 白 | 一氧化碳 | 一氧化碳 | 5.8 | 100 | 5.8 | 27 | 5.8 | 20 | 50 |
| Hg | 红 | 硫化氢汞 | 汞 | 0.01 | 4800 | 0.01 | 3000 | 0.01 | 2000 | 0.1 |
| H2S | 蓝 | 硫化氢 | 硫化氢 | 7.1 | 110 | 4.2 | 35 | 1.4 | 35 | 10 |

- AX型过滤件的标色及防护时间

| 过滤件类型 | 标色 | 防护对象举例 | 测试介质 | 测试介质浓度 mg/L | 防护时间 min | 穿透浓度 mL/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AX | 褐 | 二甲基醚 异丁烷 | 二甲基醚 | 0.95 | ≥50 | 5 |
|  |  |  | 异丁烷 | 6.0 | ≥50 | 5 |

- SX型过滤件的标色及防护时间

| 过滤件类型 | 标色 | 测试介质 | 测试介质浓度 mL /m3 | 防护时间 min | 穿透浓度 mL/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SX | 紫 | 制造商提供 | 5000 | ≥20 | 5 |

- 标识

  - 产品标识由产品上标识和产品说明构成。

  - 产品上应有的标识

产品上应以中文清晰标识以下内容:

    - 面罩上应有的标识

- 本标准号；

- 面罩类型、型号或号型（若有）；

- 制造商名称或商标；

- 生产日期；

- 国家有关法律法规规定的应有标识。

    - 过滤件上应有的标识

- 本标准号；

- 制造商名称或商标、厂址；

- 过滤件标记或型号；

- 防护气体种类；

- 生产日期及有效期；

- 国家有关法律法规规定的应有标识。

  - 产品说明

每个自吸式过滤式防毒面具均应在其销售的最小包装内附加产品说明，可以使用印刷品、图册提供给最终使用者，应包括但不限于以下内容：

- 产品制造商厂名、厂址和联系资料；

- 适用及不适用条件；

- 佩戴指导说明；

- 防护气体种类的详细说明，包括气体举例；

- 装配、使用、清洁、消毒的说明和建议；

- 制造商建议的储存条件；

- 使用的附件和备件的详细说明（如果适用）；

- 为合格品的声明及资料。

- （资料性附录）
测试头模主要尺寸

本标准测试中使用的测试头模主要尺寸参见表A.1

  - 测试头模主要尺寸要求

| 尺寸项目 | 小号 | 中号 | 大号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 形态面长/ （mm） | 113 | 122 | 131 |
| 面 宽/ （mm） | 136 | 145 | 154 |
| 瞳孔间距/（mm） | 57.0 | 62.5 | 68.0 |

- （资料性附录）
测试要求汇总

本附录将标准中的技术要求、样品要求及预处理条件等进行汇总，见表B.1

  - 测试要求汇总

| 检测内容 |  | 技术要求条款 | 样品数量 | 样品预处理条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 面罩 | 外 观 | 5.1.1 | 3 | 3个为未处理样 |
|  | 高低温适应性 | 5.1.2 | 3 | 3个为预处理样 |
|  | 阻燃性 | 5.1.3 | 1 | 未处理样 |
|  | 呼气阀 | 5.1.4 | 4 | 2个为未处理样，2个为预处理样 |
|  | 泄漏率 | 5.1.5 | 4 | 2个为未处理样，2个为预处理样 |
|  | 死腔 | 5.1.6 | 2 | 1个为未处理样，1个为预处理样 |
|  | 视野 | 5.1.7 | 1 | 未处理样 |
|  | 呼吸阻力 | 5.1.8 | 3 | 未处理样 |
|  | 观察眼窗 | 5.1.9 | 2 | 1个为未处理样，1个为预处理样 |
|  | 面罩与过滤件结合强度 | 5.1.10 | 2 | 1个为未处理样，1个为预处理样 |
|  | 头带 | 5.1.11 | 2 | 1个为未处理样，1个为预处理样 |
|  | 全面罩气密性 | 5.1.12 | 2 | 1个为未处理样，1个为预处理样 |
|  | 面罩导气管 | 5.1.13 | 1 | 未处理样 |
|  | 实用性能 | 5.1.14 | 2 | 1个为未处理样，1个为预处理样 |
| 过滤件 | 外 观 | 5.2.1 | 8 | 4个为未处理样，2个为经过温度和机械强度预处理样 |
|  | 质 量 | 5.2.2 | 4 | 未处理样 |
|  | 通气阻力 | 5.2.3 | 4 | 2个为未处理样，2个为经过温度和机械强度预处理样 |
|  | 致密性 | 5.2.4 | 4 | 2个为未处理样，2个为经过温度和机械强度预处理样 |
|  | 滤烟性能 | 5.2.5 | 4 | 2个为未处理样，2个为经过温度和机械强度预处理样 |
|  | 标色 | 5.2.6.1,5.6.2.2 | 全部 | 所有样品 |
|  | 防护时间 | 5.2.6.3 | 4 | 2个为未处理样，2个为经过机械预处理样 |

- （资料性附录）
预处理方法

  - 面罩预处理方法

    - 设备

- 高温试验箱技术性能应符合GB/T 11158-2008的要求；

- 低温试验箱技术性能应符合GB/T 10589-2006的要求；

- 湿热试验箱技术性能应符合GB/T 10586-2008的要求。

    - 方法

将样品从原包装中取出，按照顺序依次进行下列条件处理。

- 在（70±3） ℃，相对湿度小于20 %的高温试验箱中放置（72±3）h；

- 在（70±3） ℃，相对湿度（95～100） %的湿热试验箱中放置（72±3）h；

- 在（-30±3） ℃的低温试验箱中放置（24±1）h。

在进行每一步骤前，应在样品温度恢复至室温后至少4 h再进行后续测试。

- 预处理应确保样品在不受热冲击的方式下进行。

  - 过滤件预处理方法

    - 温度预处理

      - 设备

a） 高温试验箱技术性能应符合GB/T 11158-2008的要求；

b） 低温试验箱技术性能应符合GB/T 10589-2008的要求。

      - 方法

将样品从原包装中取出，按照顺序依次进行下列条件处理。

  - 在（70±3） ℃，相对湿度小于20 %的干燥高温试验箱中放置（24±1） h；

  - 在（-30±3） ℃的低温试验箱中放置（24±1） h。

样品温度恢复至室温后至少4 h再进行后续检测。

- 预处理应确保样品在不受热冲击的方式下进行。

    - 机械强度预处理

按照GB2626-2006中6.2.2的方法进行预处理。

- （资料性附录）
面罩测试方法

  - 测试总则

    - 测试样品数量按照附录B的规定。

    - 测试样品应符合产品标识的描述，功能有效。测试样品的总数量应根据测试的具体要求确定。

    - 在进行实验室性能测试前，应对样品进行目测外观检查，样品应符合5.1.1的要求。

  - 呼气阀气密性

    - 测试装置

测试装置示意图见图D.1.

  - 呼吸阀气密性测试装置示意图

  - 定容腔体：容积（150±10） mL。

  - 气体流量计：量程（0～800） mL/min；精度1级。

  - 微压计：量程（0～2000 ）Pa；精度1 Pa。

  - 秒表：精度0.1 s。

    - 检测条件

常温常压，相对湿度应小于75 %。呼气阀与定容腔体应气密，与水平垂直，阀片不应受力而变形，呼气阀应清洁干燥。

    - 测试设备

测试设备应满足GB2626-2006 6.7.2的要求。

    - 测试步骤

将定容腔体与呼气阀的通气孔封闭，抽气至-1180 Pa，关闭抽气控制阀后，2 min内不应观察到压力变化。将呼气阀装在定容腔体上，以不大于500 mL/min的流速抽气至定容腔体内为-1250 Pa，关闭控制阀。当系统为-1180 Pa时开始计时，记录恢复到0 Pa时所需的时间。

  - 泄漏率

    - 测试装置

测试装置示意见图D.2。

  - 面罩泄漏率测试装置示意图

- 油雾发生装置：使用玉米油，能发生气量不低于100 L/min的气溶胶状油雾，油雾的空气动力学粒径分布应为0.02 μm～2 μm，质量中位径约为0.3 μm。且发生装置附带有大粒径油雾分离器以及控制工作条件的各种组成部分。

- 检测仓：有玻璃壁的密室，其大小应允许受试人员完成规定动作，有油雾入口和溢出口并允许取样管路通出和受试人员吸气流从外部通入。油雾室亦可用木材、塑料等制成。检测仓内有效空间的浓度变化不应超过10 %。

- 光度计：检测范围（0.001～200）mg/m3,精度为1 %，响应时间不大于500 ms。

- 采样流量：（1～2） L/min。

    - 测试条件

      - 每个面罩按其适配范围选则头、面部尺寸符合的人员10名进行配戴测试。受试者应将胡须刮干净。面罩佩戴应以受试者感觉合适为度，头带调节不应过紧或过松。按GB/T 5703-1999的要求测量并记录受试者的形态面长和面宽数据。

      - 检测仓油雾浓度应在（150～200）mg/m3范围内。

      - 过滤件对油雾过滤效率应高于99.995 %，若制造商无此油雾过滤效率的过滤件，测试过程中允许用高于99.995 %的过滤件替代，但应能与面罩装配良好。

      - 检测仓采样管的位置应位于受试者头部活动区域，被测样品上安装取样管，接口应保持气密，其管端应靠近口鼻区。

    - 测试步骤

将油雾通入检测仓，将浓度调节到测试要求浓度并使其稳定，开动抽气泵，气流浓度其经光度计测量，即为C0；受试者正确佩戴面罩，按使用方法作初步气密检查，调整合适，将取样管连接至光度计；开动抽气泵，测取受试者在检测仓外无烟雾的空气中呼吸时面罩内气流的浓度，取5个数，其平均值为本底浓度Ce。令受试者进入检测仓并按指令完成下列动作，测取每个动作下面罩内气流的浓度，各5个数据，其平均值作为该动作的泄漏浓度C。

- 平静状态，2 min；

- 头部上下摆动，2 min；

- 头部左右摆动，2 min；

- 朗读一大段话，2 min；（从1数到50，可以反复）

- 平静状态，2 min；

    - 测试结果

      - 每个受试者在静、动、讲任一种状态的面罩泄漏率Kx按式（D.1）计算：

Kx =C−CeC0×100%  ----------------(D.1)

式中：

Kx—分别为静、动、讲时各动作的面罩泄漏率，%；

C—分别为静、动、讲时各动作的面罩内气流浓度，单位为毫克每立方米（mg/m3）；

Ce—被测面罩本底浓度，单位为毫克每立方米（mg/m3）；

C0—检测仓内油雾浓度，单位为毫克每立方米（mg/m3）。

      - 对每个受试者的面罩泄漏率按式（D.2）计算：

Kn =15kx-----------------------（D.2）

式中：

Kn—每个受试者的面罩泄漏率，%

Kx—静、动、讲每个动作的面罩泄漏率，%。

      - 样品的泄漏率按式（D.3）计算：

K =110Kn       ---------------------(D.3)

式中：

K—每个面罩的泄漏率，%

Kn—每个受试者的面罩泄漏率，%。

  - 死腔

    - 测试装置

测试装置示意图见图D.3。

  - 死腔测试装置示意图

        - 呼吸机：模拟呼吸频率调节范围为（10～40） 次/min，模拟呼吸潮气量调节范围为（0.5～3.0） L/min。

        - 二氧化碳（CO2）气源：CO2的体积分数为(5.0±0.1) %。

        - CO2流量计：量程不低于40 L/min，精度为2 级。

        - CO2分析仪器：量程不低于12 %，精度不低于0.1 %。

        - 测试装置气路的总死腔（不包括呼吸机）不应超过2000 mL。

        - 电风扇：应用电风扇在被测样品侧面吹风，使气流在面罩前的流速为0.5 m/s。

    - 测试步骤

      - 将面罩正确地佩带到测试头模上，面罩应气密无变形。需要时，可用PVC带或其它合适的密封剂将面罩的周边与测试头模密封。

      - 将呼吸机调整到呼吸频率25 次/min，呼吸潮气量2 L/次。

      - CO2应通过一个流量计、补偿袋和单向阀送入呼吸机内。为防止CO2的聚集，在电磁阀和呼吸机之间的吸气回路上应使用CO2吸收器。

      - 连续测量并记录吸入气体中的CO2含量，测试应进行至CO2浓度达到稳定时为止。

      - 检测离测试头模鼻端1 m远处的环境中的CO2浓度。当吸入气体中的CO2浓度达到稳定时，即刻测量环境中的CO2浓度。环境中的CO2浓度也可在CO2气源关闭之后，从取样管中进行测量。只有当环境中的CO2浓度低于0.1 %时，测试结果才被认为有效。

    - 测试结果

从吸入气体中的CO2含量的测量值中扣除检测环境中的CO2浓度。受试样品应进行3次测试，其平均值即为吸入气体中的CO2含量。

  - 视野

    - 测试装置

      - 视野计

视野计由三部分组成

a）半圆弧弓：半径（300～340） mm可以绕通过其中点0 °的水平半径而转动，两边自0 °起每5 °有一刻度延伸至90 °弧弓上装有可滑动的白色视标；

b）记录装置：记录针通过轴轮等组件与视标连动，将视标的方位和角度对应地记录在视野图纸上；

c）座架：用以支撑半圆弧弓及固定记录装置

      - 测试头模

头模本身的视野应符合中国成年人平均视野，两眼瞳孔位置装置小灯泡，两眼瞳孔距离应符合GB/T 2428-1998的规定，灯泡顶点连线在两眼中点后（7±0.5） mm，测试头模在工作台上安装的位置应能使左右眼分别置于半圆弧弓的圆心处，并直视其“0”点。

      - 记录纸与记录装置配套使用，上印有平均视野曲线。

      - 求积仪：精度0.1 cm2。

    - 测试条件

测试工作应在暗室中进行，正确佩带面罩，头带应调节适宜，注意面罩在头模上的左右对称性。

    - 测试步骤

检查视野计记录装置和视标连动工作是否正确并仔细校正，在记录台上正确装好记录纸,把受试面具佩带在测试头模上调整正确，不过松、过紧。将戴着面具的测试头模放在座上使左或右眼处于弧弓圆心，并接通该眼灯泡电源。从垂直或水平的任一方位开始每（15～30）°之间测量一点，直至全方位都测到。移动头模按上述方法对另一眼测量然后取下记录纸。将面罩脱下,重新调整，按上述步骤重复测3次。把每张记录纸上所记的点分别按左右眼视野连接成封闭曲线除特殊点外一般要自然平滑。

    - 测试结果

      - 用求积仪分别量取每张记录纸上双目视野图和总视野图的面积Si，设未戴面罩的相应平均视野图面积S,测得视野保存率τ。

- τ=γ⋅SiS×100%      ------------------------(D.4)

式中:

τ—视野保存率，%；

γ—校正系数，由图4给出；

Si—双目视野图和总视野图面积，单位为平方厘米（cm2）；

- S—平均视野图面积，单位为平方厘米（cm2）。

  - 视野和双目视野校正系数图

      - 按照每张视野图左右视野曲线的下方交点的位置，得出下方视野值（°）；

      - 求出受试面罩3次视野结果的平均值。

  - 呼吸阻力

    - 测试装置

测试装置见示意图D.5。

  - 呼吸阻力测试装置示意图

- 流量计：精度1级。

- 压力计：量程为（0～2000） Pa，精度为1 Pa。

- 测试头模：主要尺寸应参考附录A的要求，分为大号、中号和小号。

- 抽气泵：用于吸气阻力测试。

- 空气压缩机：用于呼气阻力测试。

    - 测试步骤

将通气量分别调节至5.1.8规定的流量，测量并记录系统的阻力P1。将面罩按照制造商推荐的方法佩戴在匹配的测试头模上，再次调节通气量至5.1.8规定的流量，测量并记录阻力P2。

    - 测试结果

面罩呼吸气阻力按照式（D.5）进行计算：

P=P2-P1  ----------------（D.5）

式中：

P—面罩吸气/呼气阻力，单位为帕（Pa）；

P1—系统阻力，单位为帕（Pa）；

P2—面罩和系统吸气/呼气阻力，单位为帕（Pa）。

  - 面罩与过滤件的结合强度

    - 测试装置

测试装置示意图见图D.6。

  - 面罩与过滤件结合强度测试示意图

    - 测试步骤

将面罩按照制造商推荐的方法佩戴在匹配的测试头模上，用带子将面罩固定在头型上，使施加的轴向拉力作用在连接部位而不是罩体上。按照5.1.10的要求向连接部位施加轴向力，持续10 s。观察连接部位的情况。

  - 头带

按照5.1.11的要求分别对面罩的每根头带悬挂规定质量的重物，持续10 s.观察头带有无明显损伤或断裂。悬挂过程不应对样品形成冲击。

  - 导气管气密性

    - 测试装置

测试装置示意图见图7。

  - 导气管气密性测试装置示意图

压力表：量程（0～0.1）MPa，精度1级。

    - 测试步骤

将装配好的导气管外套螺帽拧紧在螺旋接头上，另一端接在接头塞柱上。打开压缩空气，调节阀门，使导气管内压力达到0.049 MPa，关闭阀门；观察15 s内压力表的变化情况。

  - 实用性能

    - 受试者

应满足GB/T23465-2009 4.2.1 的要求。应选用2 名受试者。

    - 测试条件

在（16-32）℃和相对湿度为（30-80）%的环境中进行测试，环境噪声不应高于80 dB(A)。

    - 测试方法

测试步骤按照GB/T 23465 5.5要求进行。每个受试者应按照制造商提供的使用说明使用呼吸器，并按照GB/T 23465 表2对自吸过滤式防毒面具产品的要求，在规定时间内完成规定的动作。

    - 测试报告

每个受试者应按照GB/T 23465 条款6 和表3 的要求，提供主观评价。测试报告应符合GB/T 23465 条款7的要求。

- （资料性附录）
过滤件测试方法

  - 测试总则

    - 测试样品数量按照附录B的规定。

    - 测试样品应符合产品标识的描述，功能有效。测试样品的总数量应根据测试的具体要求确定。

    - 在进行实验室性能测试前，应对样品进行目测外观检查，样品应符合5.2.1的要求。

  - 通气阻力

    - 测试装置

测试装置示意图见图E.1。

  - 通气阻力测试装置示意图

- 微压计：量程为（0～2000） Pa，精度为1 Pa。

- 气体流量计：量程（0～100）L/min，精度1级。

    - 测试条件

      - 温度：(16～32) ℃。

      - 相对湿度：（30～60）%。

      - 测试流量：(30±0.6) L/min；(95±4) L/min；若同时有两个及两个以上的过滤件同时装配在一个过滤式防毒面罩上，则通过每个过滤件的气体流量在总流量的基础上均分。

    - 测试步骤

将空气流调整到规定范围，测定出测试装置本身的阻力P1，将过滤件安装在支座，并使其气密，测定样品和测试装置的总阻力P2（精确到1 Pa）。

    - 测试结果

过滤件的通气阻力按式（E.1）计算：

P=P2-P1         ------------------（E.1）

式中：

P —过滤件的通气阻力，单位为帕（Pa）；

P2—过滤件与测试装置的总阻力，单位为帕（Pa）；

P1—测试装置的阻力，单位为帕（Pa）。

  - 罐型过滤件致密性

    - 测试装置

测试装置示意图见图E.2。

  - 罐型致密性测试装置示意图

    - 测试条件

      - 空气压力：（0～20） kPa,精度1级。

      - 测试时间：1 min。

      - 水温不高于30 ℃。

    - 测试步骤

打开水槽的灯，向水槽内注水，水面应浸没过滤件,过滤件顶部距离水面2 cm。将被检验的过滤件夹入专用夹具内，夹紧过滤件；打开空气开关，调整压力，使进入过滤件内的空气压力为（15±2） kPa；将夹有过滤件的夹具浸入水槽内，保持1 min，转动和倾斜过滤件，观察有无气泡逸出。

  - 综合过滤件滤烟性能

    - 测试系统

测试系统满足GB2626-2006中6.3.2.2的要求

    - 测试条件

      - 油性颗粒物浓度不超过200 mg/m3；

      - 通过样品的气溶胶流量：检测流量为（85±4）L/min，若为多重过滤元件，应平分流量；如：对双过滤元件设计，每个过滤元件的检测流量应为（42.5±2）L/min。若多重过滤元件有可能单独使用，应按单一过滤元件的检测条件检测。

    - 测试步骤

按照GB2626-2006 6.3.3方法测试，加载量为每个过滤件的累积加载量（1205）mg颗粒物止。

  - 防护时间

    - 测试装置

- 防护时间测试装置见图E.3。

  - 防护时间测试装置示意图

- 计时器:分度值0.1s,精度1级；

- 温度计: （0～50） ℃，精度为0.1 ℃；

- 流量计: （30±0.3） L/min，精度1级；

- 测试介质浓度及透过浓度监测系统: 采用仪器分析方法时应通过标定,精准度符合测试要求；采用化学分析方法时，应通过测定化学分析方法计算出测试介质浓度，通过指示剂颜色变化来判断试验终点。

    - 测试条件

      - 测试温度：（17～30） ℃。

      - 测试空气相对湿度：（50±3） %。

      - 通过过滤件的气体流量：（30±0.3） L/min；若过滤件仅用于同时两个或两个以上装配在一个自吸过滤式防毒面罩上，则通过每个过滤件的气体流量在总流量的基础上均分。

      - 测试介质：测试浓度和透过浓度见表5-7，实际的测试浓度相对于规定测试浓度的容许变化范围为±10%,透过浓度容许变化范围为±20%。

    - 测试步骤

打开压缩空气阀门，调节通过过滤件的空气流量至E.5.2.3要求的流量，调节温湿度调节装置至E.5.2.1、E.5.2.2规定的温度和相对湿度。慢慢开启测试介质发生装置，调整测试介质流量计，通过测试介质浓度监测，调节测试介质浓度满足E.5.1.4的规定，开始计时，待透过浓度监测系统达到表5-7的规定，停止测试，记录测试时间。

    - 测试结果

在测试浓度下所测得的防护时间，按式(E.2)换算成标准浓度下的防护时间:

t=t1×C1C0    -------------------------( E.2)

式中：

t—过滤件的防护时间，单位为分钟（min）；

t1—测试浓度下的防护时间，单位为分钟（min）；

C1—测试时混合气体中的测试介质浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

C0—表5规定的标准浓度，单位为毫克每升（mg/L）。

    - SX型过滤件防护时间的测试方法

SX型过滤件的防护时间检测分为吸附过程和解析过程：

- 吸附过程：测试条件同E.5.4

- 解析过程：按照a)规定的测试条件,先使过滤元件吸附测试介质气体或蒸气10min；之后将过滤元件密封,在(20±1)℃条件下储存(3±1)天;然后在(20±1)℃和相对湿度(70±2)%条件下,使清洁空气以E.5.4规定的测试流量通过过滤元件,为时2h,并应实时测试通过过滤元件的气体中测试介质的浓度,不应超过表7规定的透过浓度。

  - 化学分析分析法防护时间的测定

    - 对氢氰酸蒸气防护时间的测定方法

      - 试剂

a）氢氰酸：外观为无色透明液体，在有胶体硫和硫酸铁的情况下，允许稍现乳光；含量不低于97.5 %；硫化氢含量不超过0.2 %；安定剂硫酸含量0.3 %～0.5 %；

b）硝酸银标准溶液：c (AgNO3)=0.02 mol/L；

c）氢氧化钠标准溶液：c (NaOH)=0.1 mol/L；

d）碘化钾：分析纯；

e）氨水：分析纯；

f）定量分析指示剂：称取2 g碘化钾溶于40 mL氨水与60 mL水中；

g）氢氰酸蒸气透过过滤件的指示剂：称取0.5 g盐酸联苯胺，溶于250 mL热水中，冷却后加入3 %的乙酸铜溶液10 mL和5 %乙酸溶液40 mL配成的指示剂存放在棕色瓶中，存放时间不超过15天,如果在使用时发现指示剂变成蓝黑色，应更换。

      - 测试介质的发生和浓度的测定

a)	 氢氰酸蒸气采用舟型瓶发生，舟型瓶放入0 ℃的冰水浴中。

b)	 混合气体中氢氰酸蒸气浓度的测定

以重量分析为标准，同时用化学吸收分析法作为对照。

进行化学吸收分析时，用50 mL氢氧化钠标准溶液[c(NaOH)=0.1 mol/L]作为吸收液，吸收后，加入1 mL定量指示剂，用硝酸银标准溶液[c(AgNO3)=0.02 mol/L]滴至溶液呈淡混浊为终点。混合气体中氢氰酸蒸气的浓度按式(E.3)计算：

Wa=54.05×c1V1V   ----------------------（E.3）

式中:

Wa—混合气体中氢氰酸蒸气的浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

c1—硝酸银标准溶液的物质的量浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V1—硝酸银标准溶液用量，单位为毫升（mL）；

V—通过吸收瓶的混合气体的体积，单位为升（L）；

54.05—与1.00 mL硝酸银标准溶液[c(AgNO3)=1.000 mol/L]相当的以毫克表示的氢氰酸的质量。

- 氢氰酸蒸气透过过滤件的指示法

在指示瓶中注入20 mL蒸馏水，滴加3-4滴指示剂，当指示剂变为蓝色即为终点。

    - 对氯化氰蒸气防护时间的测定方法

      - 设备

自动电位滴定仪一套

      - 试剂

a）氯化氰：外观为无色透明液体(允许略带淡黄色)含量不低于96 %；氢氰酸含量不大于4 %；氯化氢含量不大于0.01 %；无游离氯；安定剂（焦磷酸钠）含量为0.3 %～1.0 %；

b）硝酸银标准溶液：c (AgNO3)=0.02 mol/L；

c）硫氰酸钾标准溶液：c (KSCN)=0.02 mol/L；

d）氢氧化钠溶液: w (NaOH)=5 %；

e）酚酞溶液：w (酚酞)=l %；

f）平平加（聚氨乙烯脂肪醇醚）溶液：2 %；

g）硝酸:分析纯；

h）碳酸氢钠:分析纯；

i）吡啶（氮苯）:分析纯；

j）碘标准溶液：c (1/2 I2)=0.05 mol/L；

c (1/2 I2)=0.01 mol/L；

k）三氧化二砷标准溶液:c (1/4 As2O3)=0.02 mol/L；

l）淀粉溶液：1 %；

m）指示剂:

ⅰ) 贮备液的配制：在700 mL水中，加40 g碳酸氢钠，加热溶解，在室温下加入250 mL氮苯和0.05 mol/L的碘溶液50 mL，放置5 d后作为贮备液。在贮备过程中，应检查保证有过量的游离碘存在。

游离碘存在的检查方法：在试管中加(2～3) mL贮备液和1 %的淀粉溶液2 mL，此时应生成蓝色。

ⅱ) 透过指示剂的配制：取100 mL贮备液，加1 %淀粉液20 mL，用水稀释至(900～950 ) mL,滴入三氧化二砷标准溶液[c (1/4 As2O3)=0.02 mol/L]直到蓝色消失。用碘标准溶液[c(1/2 I2)=0.02 mol/L]回滴到呈蓝色，然后准确地加入碘标准溶液[c(1/2 I2)=0.01 mol/L]5.0 mL。加水至1000 mL。此溶液即为使用的指示液，指示剂配制后，放置时间不得超过8 h。

n）硫酸铁按饱和水溶液。

      - 测试介质的发生和浓度的测定

- 氯化氰：采用装氯化氰的钢瓶发生。

- b) 混合气体中氯化氰蒸气浓度的测定

用50 mL氢氧化钠溶液[w(NaOH)=5 %]作为吸收液。吸收液中氯化氰浓度分析允许使用自动电位滴定或化学滴定(手滴)两种方法。

方法一：自动电位滴定分析

将吸收液及洗涤液汇集在200 mL的烧瓶中，加入几滴酚酞。在搅拌下加入浓硝酸至红色褪去，继续加浓硝酸20 滴，平平加溶液8 滴，待滴定。

检查自动电位滴定仪使其呈工作状态，用银电极作指示电极，饱和氯化钾的特殊甘汞电极为参比电极(硝酸饱和液作电桥)插入待滴定溶液中，调节零点电位在700 mV处，终点电位为-270 mV(即430  mV处),开动电磁搅拌，先观测初电位(约为-100 mV)。然后用硝酸银标准溶液[c(AgNO3)=0.02 mol/L]进行滴定，到达终点，滴定自行停止，读取所消耗的硝酸银溶液的体积。

空白滴定：取氢氧化钠溶液[w(NaOH)=5 %]50 mL，于200 mL烧杯中，加入30 mL水和1滴酚酞指示剂，在搅拌情况下加浓硝酸使红色褪去，继续加浓硝酸20滴，平平加溶液8滴，按上述方法滴定，读取消耗的硝酸银溶液体积。

混合气体中氯化氰浓度按式(E.4)计算:

Wa=61.5×c1(V1−V0)V      -------------------( E.4)

式中:

Wa—混合气体中氯化氰浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

c1—硝酸银标准溶液的物质的量浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V1—硝酸银标准溶液用量，单位为毫升（mL）；

V0—空白滴定硝酸银标准溶液用量，单位为毫升（mL）；

V—通过吸收瓶混合气体积，单位为升（L）；

61.5—与1.00 mL硝酸银标准溶液[c(AgN03)=1.000 mol/L]相当的以毫克表示的氯化氰的质量。

方法二：化学滴定分析

将吸收液和洗涤液汇集于300 mL三角瓶中，向三角瓶中加入几滴酚酞指示液，在搅拌下加浓硝酸至红色褪去为止，加过量浓硝酸1.0 mL,滴入硝酸银标准溶液[c(AgN03)=0.02 mol/L]20 mL，加硫酸铁按指示液(3～5)滴。摇匀后用硫氰化钾标准溶液[c(KSCN)=0.02 mol/L]进行滴定，直至溶液呈淡血色为止。

空白滴定：取氢氧化钠溶液[w(NaOH)=5 %]50 mL于三角瓶中，加100 mL水，加(2～3)滴酚酞溶液，用浓硝酸中和到红色褪去为止。加浓硝酸1.0 mL、硝酸银标准溶液[c(AgNO3)=0.02 mol/L]20 mL、硫酸铁按指示液(3～5) mL,摇匀后用硫氰化钾标准溶液[c(KSCN)=0.02 mol/L]滴定至呈淡血色为止。然后按式（E.5）计算出硫氰化钾的空白滴定体积,

V0=20-V’         --------------(E.5)

式中:

V0—硫氰化钾的空白滴定体积, 单位为毫升（mL）；

V’—空白滴定时硫氰化钾标准溶液用量，单位为毫升（mL）。

混合气体中氯化氰浓度按式(E.6)计算:

Wa=61.5×[c1V1−c2V2+V0]V   --------------(E.6)

式中:

Wa—混合气体中氯化氰浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

c1—硝酸银标准溶液的物质的量浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V1—硝酸银标准溶液用量，单位为毫升（mL）；

c2—硫氰化钾标准溶液的物质的量浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V0—硫氰化钾空白滴定液体积，单位为毫升（mL）；

V2—硫氰化钾标准溶液用量，单位为毫升（mL）；

V—通过吸收瓶混合气体积, 单位为升（L）。

      - 氯化氰蒸气透过过滤件的指示方法

在指示剂瓶中放20 mL指示液，当指示液蓝色消失，即为终点。

    - 对氨气的防护时间的测定方法

      - 试剂

a）硫酸标准溶液：c (1/2 H2SO4)=0.02 mol/L；

b）氢氧化钠标准溶液：c (NaOH)=0.02 mol/L；

c）酚酞指示剂：w (酚酞)=l %；

d) 甲基橙指示剂。

      - 测试介质的发生和浓度的测定

        - 测试介质发生

采用钢瓶装的液氨供气。

- b) 混合气中氨气测试介质浓度的测定

混合气体中氨气的浓度测定采用化学吸收分析法进行测定。

取50.0 mL硫酸标准溶液[c(1/2 H2SO4)=0.02 mol/L]为吸收液，吸收后，以甲基橙作指示剂，用氢氧化钠标准溶液[c(NaOH)=0.02 mol/L]滴定吸收液至黄色即为终点，其计算公式如式(E.7):

Wa=17.03×c2V2−c1V1V   ---------------------(E.7)

式中:

Wa—混合气流中氨的浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

c2—硫酸标准溶液物质的量浓度, 单位为摩尔每升mol/L；

V2—硫酸标准溶液用量, 单位为毫（mL）；

c1—氢氧化钠标准溶液物质的量浓度, 单位为摩尔每升（mol/L）；

V1—氢氧化钠标准溶液用量, 单位为毫升（mL）；

V—通过吸收瓶的混合气体的体积, 单位为升（L）；]

17.03—与1.00 mL硫酸标准溶液[c(1/2 H2SO4)=1.000 mol/L]相当的以毫克表示的氨的质量。

c)  氨气透过过滤件的指示方法

在指示剂瓶中加入20 mL水，滴加(2～3)滴酚酞指示剂，指示剂由无色变为粉红色即为终点。

    - 对硫化氢的防护时间的测定方法

      - 试剂

a）冰乙酸:分析纯；

b）碘标准溶液：c (1/2 I2)=0.02 mol/L；

c）高锰酸钾标准溶液：c (1/5 KMnO4)=0.01 mol/L；

d）硫代硫酸钠标准溶液: c (Na2S203)=0.02 mol/L；

e）硫酸溶液：c (1/2 H2SO4)=5 mol/L；

f）乙酸锌溶液：称取2 g乙酸锌和取1 mL冰乙酸，用100 mL容量瓶，配成100 mL水溶液；

g）指示剂：取4 mL高锰酸钾[c (1/5 KMnO4) =0.01 mol/L]标准溶液和20 mL硫酸[c (1/2 H2SO4)=5 mol/L]溶液，配成100 mL水溶液。

      - 测试介质的发生和浓度的测定

- 测试介质发生

采用钢瓶装的液硫化氢供气。

- 混合气中硫化氢测试介质浓度的测定

混合气体中硫化氢的浓度测定采用化学吸收分析法进行测定。

用50 mL乙酸锌溶液作为吸收液，吸收后加入20.0 mL碘标准溶液[c (1/2 I2)=0.02 mol/L]，用硫代硫酸钠标准溶液[c (Na2S203)=0.02 mol/L]滴定，当滴定溶液呈浅黄色时加入5 %的淀粉溶液（3～4） mL，继续滴定至蓝色消失为终点。混合气体中硫化氢的浓度按式(E.8)计算:

Wa=17.1×c2V2−c1V1V  ------------------( E.8)

式中:

Wa—混合气体中硫化氢的浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

c2—碘标准溶液之物质的量浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V2—碘标准溶液用量，单位为毫升（mL）；

c1—硫代硫酸钠标准溶液之物质的量浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V1—硫代硫酸钠标准溶液用量, 单位为毫升（mL）；

V—通过吸收瓶的混合气体的体积，单位为升（L）；

17.1—1.00 mL碘标准溶液[c(1/2I2)=1.000 mol/L]相当的以毫克表示的硫化氢的质量。

      - 硫化氢透过过滤件的指示方法

在瓶中注入20mL指示剂，指示剂由粉红色变为无色即为终点。

    - 对二氧化硫的防护时间的测定

      - 试剂

a）硫酸:分析纯；

b）碘标准溶液：c (1/2 I2)=0.02 mol/L；

c）硫代硫酸钠标准溶液：c (Na2S2O3)=0.02 mol/L；

d）高锰酸钾标准溶液：c (1/5 KMnO4)=0.01 mol/L；

e）淀粉溶液：0.5 %。

      - 测试介质的发生和浓度的测定

- a） 测试介质的发生

采用钢瓶液态二氧化硫，也可采用发生方法制取二氧化硫。

- b） 混合气中二氧化硫测试介质浓度的测定

混合气体中二氧化硫的浓度测定采用化学吸收分析法进行测定。

用50 mL碘标准溶液[c (1/2 I2)=0.02 mol/L]作为吸收液，吸收后用硫代硫酸钠标准溶液[c (Na2S203)=0.02 mol/L]滴定过量的碘，当滴定到溶液变成淡黄色时加入0.5 %的淀粉指示剂（4～5）mL，继续滴定至溶液蓝色消失为终点，其浓度按式(E.9)计算:

Wa=32.1×c2V2−c1V1V  --------------------( E.9)

式中:

Wa—混合气体中二氧化硫浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

c2—碘标准溶液之物质的量浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V2—碘标准溶液之用量，单位为毫升（mL）；

c1—硫代硫酸钠标准溶液之物质的量浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V1—硫代硫酸钠标准溶液之用量，单位为毫升（mL）；

V—通过吸收瓶的混合气体的体积，单位为升（L）；

32.1—与1.00 mL碘标准溶液[c(1/2 I2)=1.000 mol/L]相当的以毫克表示的二氧化硫的质量。

      - 二氧化硫通过过滤件的指示方法

在指示瓶中加入20 mL水，半滴(约0.03 mL)高锰酸钾标准溶液[c(1/5 KMnO4)=0.01 mol/L]，指示液由粉红色变为无色即为终点。

    - 对汞蒸气防护时间的测定

      - 试剂

a）汞:分析纯；

b) 碘化钾:分析纯，w（KI）=10 %；

c）硫酸铜:分析纯，w（CuSO4）=10 %；

d）亚硫酸钠:分析纯，w（Na2SO3）=1 %；

e）无水乙醇:分析纯；

f）硫酸:分析纯；

g）指示剂：制取同体积碘化钾溶液[w（KI）=10 %]和硫酸铜溶液[w（CuSO4）=10 %]混合好，待沉淀完全析出后，将液体倒出，用水洗涤沉淀（2～3） 次，再用碘化钾[w（KI）=10 %]溶液和亚硫酸钠[w（Na2SO3）=1 %]溶液各洗涤1次，最后用水再洗涤2 次，滤去洗液将沉淀物置于表面皿中风干，向沉淀物中滴入少量无水乙醇制成膏状物，并均匀涂覆在滤纸片(80 mm×10 mm)上，干燥后即为汞指示剂，用棕色磨口瓶保存，存放期15 d。

      - 测试介质的发生和浓度的测定

a)	测试介质的发生

采用液态汞供气。

b)	混合气体中汞蒸气浓度的测定方法——汞检管法

将碘化亚铜加入硅胶中作检测剂，并制成检气管，在一定条件下使混合气体通入检气管，汞蒸气与检测剂反应形成玫瑰红色层，根据检测管中检测剂变色层的长度与其特制标尺对照来确定汞蒸气的浓度。

      - 汞通过过滤件的指示方法

将汞指示剂放入指示管内，当指示剂变为玫瑰红色即为终点。

参 考 文 献

[1] EN 405:2002 Respiratory protective devices—Valved filtering half masks to protect against gases or gases and particles—Requirements,testing, marking.

[2] EN 14387:2004 Respiratory protective devices—Gas filter(s) and combined filter(s)—Requirements,testing,marking.

[3] EN140:1998 Respiratory protective devices—Half masks and quarter masks—Requirements,

testing,marking.

[4] EN 136:1998 Respiratory protective devices—Full  face masks and quarter masks—Requirements,testing,marking.

[5] GB/T7702.1～7702.22－1997  煤质颗粒活性炭试验方法。

[6] GB 30864-2014《呼吸防护  动力送风过滤式呼吸器》

《呼吸防护 自吸过滤式防毒面具》

(征求意见稿)

编制说明

标准编制组

一、工作简况

（一）任务来源

根据国标委发〔2018〕82号《国家标准化管理委员会关于下达和调整《汽车禁用物质要求》等60项强制性国家标准制修订计划的通知》要求，任务编号为20183364-Q-450，由北京市劳动保护科学研究所等负责承担标准的修订任务，对GB 2890—2009《呼吸防护 自吸过滤式防毒面具》进行修订，修订后的标准将继续作为强制性国家标准执行。

（二）协作单位

本标准起草单位由北京市劳动保护科学研究所等组成。其中北京市劳动保护科学研究所承担了前期的标准调研及主要标准的修订工作，协作单位分别承担了技术参数的评估及部分调研和协调工作。

（三）主要工作过程

根据任务要求，2019年01月由北京市劳动保护科学研究所组织协作单位成立了标准编制工作组，并制定工作计划。

2019年3月，北京市劳动保护科学研究所在标准申报的基础上启动了标准修订任务。经与部分起草单位成员多次沟通讨论，确立了标准修订的技术路线。

2019年7月初步完成了自吸过滤式防毒面具产品调研工作，编制组调研了国内产品及相关标准现状，了解了国内生产企业信息，调研了相关国际标准。

2019年8-9月，调研实验室检测检验情况，收集部分测试数据。

2019年11月，编制组根据前期调研工作，编制完成标准草案稿。

2019年12月，召开研讨会，对草案稿进行讨论。

2019年12月，进一步修改完善形成征求意见稿。

（四）主要起草人及其所做工作

杨文芬（北京市劳动保护科学研究所），全面负责标准的修订过程。

周芸芸（北京市劳动保护科学研究所），负责国内外同类标准的调研工作，及技术参数的评估确定，标准文本的起草工作。

陈倬为（北京市劳动保护科学研究所），负责标准内容的论证工作。

二、标准编制原则和主要技术内容论据

（一）标准编制原则

自吸过滤式防毒面具是靠佩戴者呼吸克服部件阻力，防御有毒、有害气体或蒸气、毒烟毒雾等颗粒物危害的防护用品。其防护原理是利用面罩与人面部周边形成密合，使佩戴者的眼睛、鼻子、嘴巴和面部与周围有毒环境隔离，同时依靠过滤件（滤毒罐（盒））中吸附剂的吸附、吸收、催化作用和过滤层的过滤作用将外界有毒空气净化，提供佩戴者洁净空气。因而, 标准编制主要遵循下述几项原则：

1.安全性原则

标准中的任何一项技术指标都是以保护使用者的安全健康为前提而提出的。

2.先进性原则

为了适应标准化工作的需要，进一步与国际先进标准相协调，消除国际贸易技术壁垒，提高出口产品的竞争力，本标准积极参考国外先进标准并与国内现行的相关标准协调一致。

3.统一性原则

本标准为产品标准，在分类和测试方法上尽可能与现有呼吸防护标准体系中的强制性标准向统一。

4.本土化原则

本标准的编制过程中尽可能把我国特有的产品纳入标准范围，尽可能与国内产品相适应。

5.适用性原则

本标准的编制结合我国国情积极采用国际和国外先进标准要求和测试方法，保证标准的适用性和先进性，加快与国际接轨的步伐，以提高国内产品的竞争能力。

（二）确定标准主要技术内容的论据

1. 标准引用情况说明

| 序 号 | 第一次出现的条款号或附录号 | 类型 | 主要内容 | 引用文件号/标准号 | 引用文件/标准名称 | 引用的主要相关内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.1-3.10 | 术语 | 术语 | GB/T 12903-2008 | 个体防护装备术语 | 自吸过滤式防毒面具、全面罩、半面罩等10个术语定义 |
| 2 | 5.1.3 | 技术要求 | 可燃性 | GB2626-2006 | 呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | 可燃性测试方法 |
| 3 | 5.1.4.1 | 技术要求 | 呼气阀保护装置 | GB2626-2006 | 呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | 呼气阀保护装置测试方法 |
| 4 | 5.1.9 | 技术要求 | 观察眼窗 | GB 14866-2006 | 个人用眼护具技术要求 | 观察眼窗透光率及冲击性能测试方法 |
| 5 | 5.1.12 | 5.1.12 | 全面罩整体气密性 | GB2626-2006 | 呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | 气密性测试方法 |
| 6 | C.1.1 | 附录C | 预处理设备 | GB/T 10586-2006 | 湿热试验箱技术条件 | 预处理设备要求 |
| 7 | C.1.1 | 附录C | 预处理设备 | GB/T 10589-2008 | 低温试验箱技术条件 | 预处理设备要求 |
| 8 | C.1.1 | 附录C | 预处理设备 | GB/T 11158-2008 | 高温试验箱技术条件 | 预处理设备要求 |
| 9 | C.2.2 | 附录C | 预处理设备 | GB2626-2006 | 呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | 机械强度预处理测试方法 |
| 10 | D.5.1.2 | 附录D | 头模两眼瞳孔距离 | 2428-1998 | 成年人头面部尺寸 | 两眼瞳孔距离 |
| 11 | D.10 | 附录D | 实用性能 | GB/T23465-2009 | 呼吸防护用品 实用性能评价 | 实用性能测试方法 |
| 12 | E.4 | 附录E | 综合过滤件滤烟性能 | GB2626-2006 | 呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | 油性颗粒物测试系统及测试方法 |

2.确定标准主要内容的依据

自吸过滤式防毒面具主要由面罩和过滤件两部分组成，我国的标注体系是按照产品划分的，现有的呼吸防护装备标准体系中，针对自吸式的仅有GB2626-2006《呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》和GB 2890-2009《呼吸防护 自吸过滤式防毒面具》两个标准。与过滤件相关的标准仅有GB 30864-2014《呼吸防护  动力送风过滤式呼吸器》和GB 2890-2009《呼吸防护 自吸过滤式防毒面具》两个标准。而国外没有一个完全针对自吸过滤式防毒面具产品的产品标准，其按照产品组成将其分为一系列的标准，主要包括全面罩标准（EN136:1998）、半面罩和四分之一面罩标准（EN 140:1998）、气体过滤器和组合过滤器标准（EN 14387：2004+A1：2008）。

因此，确定标准主要内容的依据是现有国家标准，参考EN136:1998、EN 140:1998和EN 14387：2004+A1：2008结合我国自吸过滤式防毒面具产品的特点制定本标准。

（三）新旧标准技术内容变化的依据和理由

1.标准英文名称

将标准的英文修改为Respiratory protection -Non-powered air-purifying gas and vapor respirators与原标准英文名称比较更为准确。

2.标准结构

由于本标准是强制性国家标准，根据标准编制的相关规定，将旧标准中的面罩测试方法和过滤件测试方法由标准正文修改为资料性附录。

3.过滤件的分类和级别

增加普通过滤件中AX型和SX型，删除特殊过滤件及相关内容，修改过滤件级别为1-3级。此次修订参考国际上及国内现行标准GB 30864-2014将防有机气体或蒸气的分类，由原有单一A型过滤件拆分为A型用于防护沸点大于65℃的有机气体或蒸气和用于防护沸点不大于65℃的有机气体或蒸气。参考现行GB 30864-2014标准将原有单独划分的特殊型过滤件，划分到普通过滤件并规定为SX型。此次过滤件的划分更加与国家和国内标准相协调。

根据国内市场调研发现，由于4级过滤件外形笨重，不利于携带，已经逐步退出了我国的民用自吸过滤式防毒面具市场，因此，此次修订也将取消了4级的分级及相应的技术要求。

4.技术要求

（1）面罩呼气阀

1）呼气阀保护装置

就标准中将呼气阀保护装置定义为呼气阀盖，随着产品技术的不断更新，升级，编制组发现呼气阀盖的定义太局限，呼气阀保护装置更能适应技术革新带来的产品变化，与相应的产品更贴切。因此，修改为呼气阀保护装置并引用GB2626-2006中相关部分的测试方法。

2）呼气阀气密性

结合现行的国内、国际标准及旧标准中全面罩的呼气阀测试方法，发现只有我国全面罩对呼气阀气密性进行测试，随着产品的革新，该方法已经不能满足越来越多的新产品结构上的变换，因此，此次修订删除该部分的技术要求及测试方法。

（2）面罩呼吸阻力

原有标准中呼气阀阻力不能全面表征面罩的呼气阻力，此次修订参考EN标准，删除了呼气阀阻力及其技术要求，增加呼气阻力及技术要求，并且增加吸气阻力中大流量下吸气阻力的要求。此次修订更能全面表征人体佩戴面具的时候的呼吸阻力条件。

（3）面罩整体气密性

在修订过程中删除了全面罩呼气阀气密性的要求，使得全面罩的防护要求降低，通过查阅国外标准既国内相关标准，编制组参考国外标准中全面罩气密性的技术要求并引用GB2626-2006标准中全面罩气密性的方法，提出了全面罩整体气密性的技术要求及测试方法。

（4）面罩实用性能

在实际测试过程中发现，有些指标（例如5.1.1视物真实）是需要测试人员实际佩戴才能发现的，并且随着标准体系不断完善，呼吸防护用品的实用性能测试已经成为标准体系构建中不可或缺的技术要求。因此本次修订增加实用性能的技术要求及测试方法，完善现有标准。

（5）过滤件阻力

此次修订在综合过滤件的滤烟性能上应用的GB2626-2006的方法，因此对于综合过滤件的阻力采用EN14387的技术要求对其按照P1-P3的分级进行了细化。

（6）过滤件排尘量

随着生产技术的不断提高，国内活性炭的发展水平已经与国际上持平，原有对活性炭本身的强度要求的技术要求已经不适合现有产品的而发展。并且排尘量测试所需的比色板不易获得，由于要求的重量0.24和0.12mg很小，测试过程中如果应用天平测试也会出现很大的误差影响。结合上述两点，此次修订删除排尘量的技术要求及测试方法。

（7）综合过滤件的滤烟性能

此次修订本着与现有国家标准相协调的原则，结合国际上对过滤件防颗粒物性能的要求，将综合过滤件的滤烟性能的技术要求与现行GB2626标准中油性颗粒物的技术要求统一，测试方法一致。其中加载量GB2626标准的测试方法中对于单一功能油性防颗粒物呼吸器来说国内仅有少部分产品能够达到，因此本编制组的对自吸过滤式防毒面具产品进行了实际测试，数据表明120mg更能与现有产品相适应（见表1）。

表1 加载量对产品的滤烟性能的影响

| 样号 加载量 | 滤烟性能（%） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 初始 | 99.3 | 98.4 | 99.993 | 99.986 | 99.4 | 98.5 | 99.5 |
| 120mg | 98.5 | 97.3 | 99.982 | 99.974 | 99.1 | 96.3 | 99.2 |
| 200mg | 92.0 | 93.1 | 99.971 | 99.5 | 97.8 | 92.1 | 98.5 |

（8）过滤件强度

此次修订删除了过滤件强度要求，因为结合原标准实施过程的测试发现，机械强度测试对过滤件的要求要比强度测试的要求更高，因此，此次修订过程中删除了原标准中重复性、要求低的强度要求。

（9）过滤件标色

此次标准修订删除原有色条宽度的要求，随着生产企业技术不断发展，过滤件的防护气体种类越来越多，而过滤件的体积却在变得更加小巧，美观，从而造成防护气体种类多的过滤件盒体高度不能满足标出全部防护气体种类的现象，因此本次修订删除此条款，使得标准更能适应新产品，更满足现在市场的需要。

随着产品的发展，有些综合过滤件的滤烟功能与防毒部分是分开的，在用户有需要时在组装到一起，因此此次修订修改了综合过滤件的标色。

（10）过滤件的防护时间及测试介质

由于将防护有机气体或蒸汽的过滤件按沸点的不同分为大于65摄氏度以上及不大于65摄氏度以上两个部分，因此相应的增加沸了点不大于65摄氏度的测试介质和防护时间的要求。在沸点大于65摄氏度以上的防护有机气体或蒸气的测试介质方面，旧标准中采用的苯是引起致癌的危险化学品并对环境造成一定程度的污染，是环保部和职业健康部门严格管控的危险化学品之一，此次修订，参考国际标准，将测试介质修改为更加注重环保和测试人员身体健康的环己烷。使得本标准在过滤件有机防护方面与国际及国内现行的GB 30864-2014统一。

（11）标识

根据自吸过滤式防毒面具产品的特点，此次将永久性标识改为产品上应有的标识，并细化了面罩和过滤件两部分。此部分的修改易于企业在生产中标识的标注，适应产品的生产特点。

三、采用国际标准和国外先进标准的程度

（一）采标情况

国外没有一个完全针对自吸过滤式防毒面具产品的产品标准，本标准参考了全面罩标准（EN136:1998）、半面罩和四分之一面罩标准（EN 140:1998）、气体过滤器和组合过滤器标准（EN 14387：2004+A1：2008）。

（二）与国际、国外同类标准水平的对比情况

面罩的死腔、呼吸阻力、头带、面罩与过滤件的结合强度与国外同类标准基本一致。

（三）与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

本次修订综合过滤件的滤烟性能过程中，进行了16组国外产品的测试，经测试，有8组样品通过了测试，有4组分体式的样品未通过测试。

四、与现行有关法律、法规和其他标准的关系

本标准的修订符合《中华人民共和国标准化法》和《中华人民共和国标准化法实施条例》的精神。《中华人民共和国职业病防治法》和《中华人民共和国安全生产法》规定用人单位必须为现场作业劳动者提供符合国家标准的防护用品。安全鞋是现场作业中重要的个人防护用品，需要有统一的技术规范，因而，本标准是贯彻实施相关国家法律法规的技术基础，满足国家监督管理需要。

我国现有的呼吸防护装备标准体系中，针对自吸式的仅有GB2626-2006《呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》和GB 2890-2009《呼吸防护 自吸过滤式防毒面具》两个标准。与过滤件相关的标准仅有GB 30864-2014《呼吸防护  动力送风过滤式呼吸器》和GB 2890-2009《呼吸防护 自吸过滤式防毒面具》两个标准。由此可见，与GB 2890-2009相关的强制性标准有GB2626-2006《呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》、GB 30864-2014《呼吸防护  动力送风过滤式呼吸器》。但三个标准的应用范围是不同的，GB2626仅针对的是自吸过滤式防颗粒物呼吸器；GB 30864针对动力送风过滤式呼吸器；而在自吸式的防护有毒有害气体或蒸汽方面仅有GB 2890-2009；三个标准各自对应不同的产品，相互独立。

此次修订过程中，从以下两方面实现对现有呼吸防护标准体系的完善：

1、过滤件分类、测试介质与GB 30864-2014对应的部分相统一，协调了现有标准的一致性；

2、将过滤件的滤烟性能的技术要求和测试方法与GB2626相统一。

五、重大分歧意见的处理经过和依据

无

六、标准性质建议

呼吸防护是个体防护的一个十分重要分支，其中自吸过滤式防毒面具又是呼吸防护用品中一个不可或缺的组成部分。吸过滤式防毒面具是靠佩戴者呼吸克服部件阻力，防御有毒、有害气体或蒸气、毒烟毒雾等颗粒物危害的防护用品。广泛应用于石油、化工、矿山、冶金、军事、消防、抢险救灾、卫生防疫和科技环保、机械制造等领域，以及在雾霾、光化学烟雾较严重的城市也能起到比较重要的个人呼吸系统保护作用。自吸过滤式防毒面具主要是为在有毒有害气体环境下工作的人群使用的，其主要作用是用来阻断经呼吸道产生毒性的毒气。使用人员只有正确选择和使用防毒面具才能有效保护其身体健康，一旦使用错误轻则影响作业人员身体健康，重则危及生命。因而，本标准涉及的自吸过滤式防毒面具是一类用量较大的重要的特种劳动防护用品。建议本标准继续作为强制性标准实施。

七、标准实施日期的建议及依据

（一）实施标准需要的技术改造、成本投入、老旧产品退出市场时间

本标准的实施不涉及重大技术变化，不需要企业进行大的技术改造和成本投入。

标准发布后不需要太长的准备期即能顺利实施。

（二）实施标准可能产生的社会影响等

我国每年大概有8000万的劳动者接触到防毒面具，据测算每年大概有2亿套的需求量，产生的经济效益大概在40亿元左右。本标准的实施促进技术进步，使产品具有更强的竞争力；还将更好地为安全生产服务，为市场监管和用户正确选择提供可靠的技术依据，满足呼吸防护需求。将能够产生重大的社会效益和经济效益。

八、实施标准的有关政策措施

作为强制性产品标准，建议在标准生效前，应注意针对广大的生产企业和检测检验机构开展标准宣贯工作，宣讲标准主要修订内容和原因，帮助理解标准新要求、新测试方法及其应用。

九、废止现行有关标准的建议

本标准是对GB 28908—2009修订，建议标准实施之日同时废止该标准。

十、涉及专利的有关说明

无

十一、标准所涉及的产品、过程和服务目录

本标准为产品标准，涉及自吸过滤式防毒面具、面罩、过滤件产品。

十二、其他应予以说明的事项（强制性标准应说明是否需要对外通报得建议及理由）

依据《技术性贸易壁垒协议》的2.9.2。